电子肠镜技术参数及要求

一、图像处理中心：

1 、HD-SDI、DVI信号输出，实现HD+数字高清图像无损传输。

2、白平衡调节：通过前面板上的WHITE BALANCE按键可以进行白平衡调节。

3、色调调节：通过面板上的色彩调节按键进行调节。

4、自动增益控制功能：因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，自动调整图像亮度。

5、对比度调节功能。

6、降噪模式：具有降噪功能。

7、测光模式选择：可以选择自动测光模式。

8、图像放大功能：可以进行任意部分图像放大。

9、冻结模式：具有冻结功能。

10、图像旋转功能。

11、录像功能。

12、参数自动记忆功能。

二． 氙气光源：

1、检查灯：300W氙气短弧灯或者LED光源

2、送气：气泵送气功能

3、送水：压力送水。

4、对电击的防护类别：I类。

5、应用部件对电击的防护程度：BF型应用部件。

6、防爆保护级别：本设备应远离可燃性气体。

三、电子结肠镜

1、视野角	≥140°

2、视野方向	0°直视

3、景深	3-100mm

4、先端部外径	≥13mm

5、弯曲部弯曲角	上、下各180°,左、右各160°

6、插入部外径	≥12.9mm

7、有效长度	≥1300mm

8、钳道内径	≥3.65mm

四、监视器  ：医用高分辨率液晶彩色监视器。

五、台车：专用台车

六、图文工作站：国内专业的内窥镜图像诊断软件。